## 广州中医药大学第一附属医院白云医院

## 妇科器械采购项目招标公告（第三次）

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院

项目名称：妇科器械采购项目（第三次）

项目编号：广中医一院白云医院招【2024】7号

- 一、项目概况：我院妇科需购置医疗器械1批。

- 二、招标限价（人民币）：97795元

- 三、资金性质：自有资金。

- 四、项目需求书：

- 1、采购数量：1批

- 2、技术参数：

- ▲（1）单极抓钳（勺钳）：工作长度420mm，器械直径10mm，钳头张口73°

- （2）举宫钳：总长310mm，简式，钳式，可调式

- （3）单极抓钳（输卵管钳）：工作长度330mm，器械直径5mm，钳头张口73°,头部长度15mm

- （4）穿刺器（带保护装置）：工作长度115mm,穿刺针外径5.5mm

- （5）穿刺器（带保护装置）：工作长度120mm,穿刺针外径10.5mm

- （6）弯针持针器：工作长度330mm，器械直径5mm，钳头左弯、O型柄

- （7）可重复使用导尿管：长度160mm，直径Φ5mm，女用，鸡心

- （8）双极电凝钳：工作长度330mm，器械直径5mm

- （9）单极抓钳（输尿管抓钳）：工作长度330mm，器械直径5mm，钳头张口73°,头部长度20mm

- 3.配置要求（不低于以下配置）

| 手术器械 | 尺寸 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单极抓钳（勺钳） | 420×Φ10 | 工作长度420mm，器械直径10mm，钳头张口73° | 3套 |
| 举宫钳 | 310，简式，钳式，可调式 | 总长310mm，简式，钳式，可调式 | 3套 |
| 单极抓钳（输卵管钳） | 330×Φ5 | 工作长度330mm，器械直径5mm，钳头张口73°，头部长度15mm | 3套 |
| 穿刺器（带保护装置） | Ф5.5 | 工作长度115mm,穿刺针外径5.5mm， | 6套 |
| 穿刺器（带保护装置） | Ф10.5 | 工作长度120mm,穿刺针外径10.5mm | 4套 |
| 弯针持针器 | 330×Ф5弯头 | 工作长度330mm，器械直径5mm，钳头左弯、O型柄 | 3套 |
| 可重复使用导尿管 | F15（Ф5） | 长度160mm，直径Φ5mm，女用，鸡心 | 5套 |
| 双极电凝钳 | 420×Φ5 | 工作长度330mm，器械直径5mm | 3套 |
| 单极抓钳（输尿管抓钳） | 330×Φ5 | 工作长度330mm，器械直径5mm，钳头张口73°,头部长度20mm | 3套 |

- 五、售后要求

- （一）整批器械免费保修不少于二年（从验收合格签字之日起），终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于1次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （二）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （三）保修期内，设备如因故障维修超过2天，需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- （四）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （五）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （六）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，提供专业安装和日常维修工具。

- （七）提供的设备必须是原厂的全新设备。

- （八）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- （九）设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- （十）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- （十一）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

- （十二）保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于/万元/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- （十三）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

- （十四）开放（或者提供）维修密码（如有）。

- （十五）交货时间：合同签订后的7个工作日内到货。

- （十六）需报主要配件优惠价（若有）

- （十七）需报耗材/试剂优惠价（若有）

- 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报名工作。

- （十八）法律、法规规定的其它条件

- 3、开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 4、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 5、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（如有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（如有）。

| - 序号 | - 招标需求参数 | - 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | - 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | - 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （1） |  |  |  |  |
| - （2） |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

- 6、述标、答辩：

- 述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

- 答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 六、付款方式

- 合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后以公对公方式支付全额合同款。投标人凭以下文件申请付款：

- （一）验收报告（必须有投标人、采购人使用科室及设备科的书面确认）；

- （二）投标人开具的正式增值税专用/普通发票；

- （三）合同复印件。

- 七、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 八、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2024年8月14日下午15：00前电话或邮件通知招标人。

- 九、报名时间及地点

- （一）报名时间：2024年8月5日至2024年8月9日17:00；

- （二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@by.gov.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- （三）报名需提交资料（需加盖公章）

- 有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）。

- 十、开标时间及地点

- （一）开标时间：2024年8月15日上午11：00；

- （二）开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙7路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室。

- 联系方式：李老师：020-32584301（项目咨询）

- 杨/李老师：020-31216620（招采流程咨询）

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2024年8月5日

法定代表人及授权人证明

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于     （  国家或地区）的

（投标单位名称）在下面签字的法定代表人委托代表本公司授权在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“妇科器械采购项目（第三次）（项目编号：广中医一院白云医院招【2024】7号） ”招标的“报名、开标”事项，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此证明。

注：法定代表人和代表人身份证复印件粘贴处上加盖公章。

法定代表人身份证复印件 粘贴处

被授权代表人身份证复印件 粘贴处

法定代表人（签字或盖章）                         被授权人（签字或盖章）

日期：                                                 日期：

| 投标报名登记表 招标项目编号 | 广中医一院白云医院 招【2024】7号 | 报名日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 妇科器械采购项目(第三次） |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |
| 地址 (营业执照) |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |