## 广州中医药大学第一附属医院白云医院蒸汽灭菌

## 器、亚低温治疗仪采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院
项目名称：蒸汽灭菌器、亚低温治疗仪采购项目
项目编号：广中医一院白云医院招【2024】22号

- 一、项目概况：我院需采购供应室蒸汽灭菌器一台（包一）、亚低温治疗仪一台（包二）。

- 二、招标限价（人民币）：

- 包一：37000元；包二：27000元

- 三、资金性质：自有资金。

- 四、项目需求书：

- （一）包一

- 1、采购数量：一台

- 2、技术参数：

- (1)设备容积：24-29L；

- (2)设备主体材质：采用304不锈钢或更优材质；

- (3)托盘尺寸：要求器械托盘长度可满足大部分腔镜类器械的灭菌；

- (4)设计最高温度：≧140℃；

- (5)使用寿命：≧8年；

- (6)门要求：单门；

- (7)门密封方式：自胀式门胶圈，采用医用硅橡胶或更优材质；

- (8)压力传感器：采用独立安装的压力传感器，非电路板安装式；

- (9)蒸汽产生方式：内置即时蒸汽发生器；

- (10)储水装置：内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积≧5L；

- (11)控制系统：采用PLC控制系统；

- (12)显示屏：采用≧3英寸液晶显示屏，至少可显示温度、压力、报警信息；

- (13)流程控制：准备、置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥，全过程自动控制；

- (14)打印功能：内置热敏打印机，至少可打印程序信息、程序运行结算、各阶段的温度、压力、时间；

- (15)程序数量：内置≧7个预设程序，至少包含BD测试和真空测试2种测试类程序、121℃和134℃常规灭菌程序、121℃和134℃快速灭菌程序灭菌程序、、朊病毒类程序5种灭菌类程序；

- (16)安全保护功能：至少具备超温自动保护功能、超压双重保护功能、过流保护功能、门安全连锁功能；

- 3、配置要求（不低于以下配置）

| 设备名称 | 规格 | 保修年份 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽灭菌器 | 24-29L | 3年 | 1 | 台 |
| 配套消毒托盘 | 配套灭菌器 | 3年 | 3 | 套 |
| 显示屏 | 设备专用 | 3年 | 1 | 套 |
| 控制主板 | 设备专用 | 3年 | 1 | 套 |
| 电磁阀 | 设备专用 | 3年 | 1 | 套 |
| 注水泵 | 设备专用 | 3年 | 1 | 套 |
| 门胶条 | 设备专用 | 3年 | 1 | 套 |

- 五、售后要求

- 1.整机免费保修不少于三年（从验收合格签字之日起），终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于1次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- 2.接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- 3.保修期内，设备如因故障维修超过2天，需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- 4.保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- 5.临床培训：免费提供现场临床培训。

- 6.工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，提供专业安装和日常维修工具。

- 7.提供的设备必须是原厂的全新设备。

- 8.以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- 9.设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- 10.软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- 11.保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

- 12.保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于购买单价1%，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- 13.中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

- 14.开放（或者提供）维修密码（如有）。

- 15.交货时间：合同签订后的7个工作日内到货。

- 16.需报主要配件优惠价（若有）

- 17.需报耗材/试剂优惠价（若有）

- （二）包二：

- 六、项目需求书：

- 1、采购数量：一台

- 2、技术参数：

- (1)▲控温方式：双路输出，半导体控温，触摸屏。

- (2)循环液体制冷设置范围：4℃～36℃，步进值0.5℃；

- (3)循环液体制热设置范围：30℃～40℃，步进值0.5℃；

- (4)▲体温制冷设置范围：30℃～40℃，步进值0.1℃；

- (5)体温制热设置范围：30℃～37℃，步进值0.1℃；

- (6)体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃；

- (7)制冷空载速率：制冷工作状态，在25℃至10℃温度下降区间内，取不小于8℃的温度差数值，制冷空载速率

- 不小于1.5℃/min；

- 制热空载速率：制热工作状态，在30℃至40℃温度上升区间内，取不小于8℃的温度差数值，制热空载速率不小于2.5℃/min；

- （10）负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率不小于3℃/h，制热负载最大平均速率不小于1℃/h；

- （11）循环液体温度超过42℃时，设备停止工作，并具有提示音；

- (12)水箱内液体不足时，设备停止工作，并具有提示音；

- (13)体温传感器监测功能异常(检测温度不在28℃-42℃范围内)时，设备显示界面提示，并具有提示音；

- 设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示；

- (15)▲记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数

- (16)蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计，毯子承重≥135kg

- 3、配置要求（不低于以下配置）

| 序 号 | 配置要求 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 主机 | 1 | 台 |
| - 2 | 体温传感器 | 2 | 条 |
| - 3 | 导水管 | 2 | 条 |
| - 4 | 毯子 | 2 | 条 |
| - 5 | 软帽 | 1 | 个 |
| - 6 | 电源线 | 1 | 根 |
| - 7 | 保险管 | 2 | 个 |
| - 8 | 合格证 | 1 | 份 |
| - 9 | 保修卡 | 1 | 份 |
| - 10 | 说明书 | 1 | 份 |
| - 11 | 仪器安装验收报告 | 1 | 份 |

- 七、售后要求

- （一）主机保修不少于三年（从验收合格签字之日起），终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于1次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （二）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （三）保修期内，设备如因故障维修超过2天，需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- （四）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （五）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （六）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，提供专业安装和日常维修工具。

- （七）提供的设备必须是原厂的全新设备。

- （八）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- （九）设备维保需在广州或就近地区设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- （十）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- （十一）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

- （十二）保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于设备单价5%/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- （十三）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

- （十四）开放（或者提供）维修密码（如有）。

- （十五）交货时间：合同签订后的7个工作日内到货。

- （十六）需报主要配件优惠价（若有）

- （十七）需报耗材/试剂优惠价（若有）

- 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报名工作。

- （十八）法律、法规规定的其它条件

- 4、开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 5、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。材料需具明包一或包二，双面打印。

- 6、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（如有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（如有）。

| - 序号 | - 招标需求参数 | - 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | - 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | - 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （1） |  |  |  |  |
| - （2） |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

- 7、述标、答辩：

- 述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

- 答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 8、付款方式

- 合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后以公对公方式支付全额合同款。投标人凭以下文件申请付款：

- （一）验收报告（必须有投标人、采购人使用科室及设备科的书面确认）；

- （二）投标人开具的正式增值税专用/普通发票；

- （三）合同复印件。

- 9、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 10、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2024年9月26日上午10:00前电话或邮件通知招标人。

- 11、报名时间及地点

- （一）报名时间：2024年9月19日至2024年9月25日；

- （二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@by.gov.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称（包号）+单位名称；

- （三）报名需提交资料（需加盖公章）

- 有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）。

- 12、开标时间及地点

- （一）开标时间：2024年9月27日上午10:30；

- （二）开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙7路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

- 联系方式：李老师：020-32584301（项目咨询）

- 杨/李老师：020-31216620（招采流程咨询）

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2024 年9月19日

法定代表人及授权人证明

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于     （  国家或地区）的

（投标单位名称）在下面签字的法定代表人委托代表本公司授权在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“蒸汽灭菌器、亚低温治疗仪采购项目（项目编号：广中医一院白云医院招【2024】22号） ”招标的“报名、开标”事项，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此证明。

注：法定代表人和代表人身份证复印件粘贴处上加盖公章。

法定代表人身份证复印件 粘贴处

被授权代表人身份证复印件 粘贴处

法定代表人（签字或盖章）                         被授权人（签字或盖章）

日期：                                                       日期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | 广中医一院白云医院招【2024】22号 |  | 报名日期 |  | 年 月 日 | 包号 |  |  |
| 项目名称 | 广州中医药大学第一附属医院白云医院蒸汽灭菌器、亚低温治疗仪采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 |  | 手机 |  |  | 传真 |  |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 |  | 手机 |  |  | 电子邮箱 |  |