## 广州中医药大学第一附属医院白云医院

## 监护仪等设备采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院
项目名称：监护仪等设备采购项目
项目编号：广中医一院白云医院招【2024】28号

- 一、项目概况：我院拟采购监护仪一台（包一）、空气波压力治疗仪一台（包二）、亚低温治疗仪一台（包三）。

- 二、招标限价（人民币）：

- 包一：3万元；包二：3万元；包三：2.2万元。

- 三、资金性质：自有资金。

- 四、项目需求书：

- （一）包一

- 1、项目需求书：

- 1.采购数量：一台

- 2.技术参数：

- 一体化多参数监护仪，彩色触摸显示屏≥12英寸，分辨率不低于≥1280*800，支持同屏显示10道波形以同时观察丰富的信息。

- ▲正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。显示屏可视角≥170 度。

- 主机无风扇散热设计。

- ▲具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。可升级双血氧、十二导心电监测。支持升级心电信号进行诊断分析，诊断算法通过 AHA、MIT、CSE国际三大数据库测试。

- 具备IBP有创血压功能。

- 支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。

- 主机配备一个HDMI接口，不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

- 标配 1 块锂电池，可选配双电池。

- 支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式

- 主机重量≤4 kg。

- 界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局，最大程度的合理利用界面空间。

- 显示屏亮度支持自动、手动调节。

- ▲配有锁屏健，避免在某些使用中误操作。用户通过点击进入锁屏状态。

- ▲具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。

- ▲支持无需血压袖带即可持续监测无创血压，避免血压袖带充气造成的不适、不影响病患休息。

- 支持显示ECG信号质量指数，指示≥10个不同级别的心率信号强度。

- ▲RR 测量范围 0-200 rpm，精度6rpm~200rpm：±2rpm，0rpm~5rpm：不定义。

- 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。

- ▲实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%。

- ▲无创血压提供手动、自动、连续、序列等不低于四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。

- 监护仪设计使用年限≥8年。

- 3.配置要求（不低于以下配置）

| 序 号 | 配置要求 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 1 | - 台 |
| - 2 | - 成人血氧传感器（SH1） | - 1 | - 个 |
| - 3 | - 锂电池（2500mAh） | - 1 | - 个 |
| - 4 | - 血压气管延长管 | - 1 | - 条 |
| - 5 | - 血压袖套 | - 1 | - 个 |
| - 6 | - 心电导联线（5导联，抗除颤） | - 1 | - 条 |
| - 7 | - 电源线 | - 1 | - 条 |
| - 8 | - 接地线 | - 1 | - 条 |
| - 9 | - 一次性心电电极片 | - 1 | - 套 |
| - 10 | - IBP有创血压模块（主机上） | - 1 | - 个 |
| - 11 | - 用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单，三证文件各1） | - 1 | - 套 |

- 2、售后要求

- （一）免费整机原厂保修不少于二年（从验收合格签字之日起），终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于1次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （二）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （三）保修期内，设备如因故障维修超过2天，需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- （四）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （五）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （六）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，提供专业安装和日常维修工具。

- （七）提供的设备必须是原厂的全新设备。

- （八）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- （九）设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- （十）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- （十一）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

- （十二）保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于设备单价10%/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- （十三）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

- （十四）开放（或者提供）维修密码（如有）。

- （十五）交货时间：合同签订后的7个工作日内到货。

- （十六）需报主要配件优惠价（若有）

- （十七）需报耗材/试剂优惠价（若有）

- 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报名工作。

- （十八）法律、法规规定的其它条件

- 包二：

- 1、项目需求书：

- 1.采购数量：一台

- 2.技术参数：

- （一）操作显示：8英寸液晶触摸屏。

- （二）气囊腔数：单侧6腔气囊，双侧12腔气囊，

- （三）配备双下肢气囊、腰部气囊、上肢气囊。

- （四）▲循环压力治疗压强范围：0kPa～36kPa（0mmHg～270mmHg），步进1kPa。

- （五）压强单位显示方式：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换。

- （六）加热功能：双通道加热，配备腿部加热套和臂部加热套。

- （七）单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。

- （八）零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。

- （九）▲治疗时间：≥1min～19h可调，可设置连续运行。

- （十）治疗模式：≥29种治疗模式，含≥9种固定治疗模式和≥19种自定义收藏模式，可自定义治疗处方名称。

- （十一）逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍。

- （十二）提示与警示：具备过压保护提示功能。

- （十三）自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。

- （十四）安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。

- （十五）血液回盈：具备血液回盈侦测提示功能。

- （十六）梯度治疗：支持对肢体形成梯度加压。

- （十七）▲生物波小脑顶核电刺激：≥五种输出模式，治疗强度1～99级可调。

- （十八）▲生物波肢体电刺激：双路输出，≥34个治疗处方可选，治疗强度1～99级可调。

- 3.配置要求（不低于以下配置）

| - 序 号 | - 配置要求 | - 数 量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 1 | - 台 |
| - 2 | - 电源线 | - 1 | - 条 |
| - 3 | - 熔断器 | - 2 | - 个 |
| - 4 | - 下肢护套 | - 1 | - 对 |
| - 5 | - 腰部护套 | - 1 | - 个 |
| - 6 | - 上肢护套 | - 1 | - 个 |
| - 7 | - 脚底刺激板 | - 1 | - 对 |
| - 8 | - 一次性脚套 | - 5 | - 对 |
| - 9 | - 输出线 | - 3 | - 条 |
| - 10 | - 中频电极片 | - 2 | - 对 |
| - 11 | - 月牙形电极片 | - 4 | - 对 |
| - 12 | - 一拖二延长管 | - 1 | - 条 |
| - 13 | - 自粘电极片 | - 4 | - 片 |
| - 14 | - 转换线 | - 4 | - 条 |
| - 15 | - 功能开关 | - 1 | - 个 |
| - 16 | - 腿部加热套 | - 2 | - 个 |
| - 17 | - 臂部加热套 | - 1 | - 个 |
| - 18 | - 中频绑带 | - 1 | - 套 |
| - 19 | - 一拖一延长管 | - 1 | - 条 |
| - 20 | - 中频电极片布套 | - 1 | - 套 |
| - 21 | - 合格证 | - 1 | - 份 |
| - 22 | - 保修卡 | - 1 | - 份 |
| - 23 | - 产品培训验收报告 | - 2 | - 份 |
| - 24 | - 使用说明书 | - 1 | - 份 |
| - 25 | - 装箱单 | - 1 | - 份 |

- 2、售后要求

- （一）免费整机原厂保修不少于二年（从验收合格签字之日起），终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于1次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （二）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （三）保修期内，设备如因故障维修超过2天，需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- （四）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （五）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （六）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，提供专业安装和日常维修工具。

- （七）提供的设备必须是原厂的全新设备。

- （八）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- （九）设备维保需在广州或就近地区设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- （十）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- （十一）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

- （十二）保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于设备购买单价10%/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- （十三）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

- （十四）开放（或者提供）维修密码（如有）。

- （十五）交货时间：合同签订后的7个工作日内到货。

- （十六）需报主要配件优惠价（若有）

- （十七）需报耗材/试剂优惠价（若有）

- 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报名工作。

- 法律、法规规定的其它条件

- 包三：

- 1、项目需求书：

- 1.采购数量：一台

- 2.技术参数：

- 通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证

- 通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，并可提供专业权威机构出具的检测报告。

- 机箱材质：优先ABS。

- 制冷方式：高效的进口全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速。

- 语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警。

- 控温方式：机控/体控，双重测温，可任意选择。

- 四路输出：采用进口快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。

- 全电脑自动控制：控温精确，运行数据随时查询。

- 显示器：LCD液晶，全中文菜单。

- 软冰帽、冰毯：具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设计，水循环更通畅，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。

- 电源：220V±10%、50Hz±1Hz

- 降温毯帽温度范围：1-40℃

- 体温控温范围：26-40℃

- 水温范围（单降温）：-5-40℃

- 空载降温速度：3℃/分

- 噪音：≤45d

- 整机功耗：660VA

- 环境温度：0-40℃

- 3.配置要求（不低于以下配置）

| 序 号 | 配置要求 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1 | 台 |
| 2 | 软冰帽 | 3 | 套 |
| 3 | 冰 毯 | 3 | 条 |
| 4 | 体温传感器 | 2 | 条 |
| 5 | 毯温传感器 | 2 | 条 |
| 6 | 帽温传感器 | 2 | 条 |
| 7 | 电 源 线 | 1 | 条 |
| 8 | 地 线 | 1 | 套 |
| 9 | 保 险 丝 | 2 | 个 |

- 4、售后要求

- （一）免费主机原厂保修不少于五年，配件原厂保修不少于三年（从验收合格签字之日起），终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于1次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （二）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （三）保修期内，设备如因故障维修超过2天，需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- （四）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （五）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （六）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，提供专业安装和日常维修工具。

- （七）提供的设备必须是原厂的全新设备。

- （八）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- （九）设备维保需在广州或就近地区设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- （十）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- （十一）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

- （十二）保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于设备购买单价2000元/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- （十三）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

- （十四）开放（或者提供）维修密码（如有）。

- （十五）交货时间：合同签订后的7个工作日内到货。

- （十六）需报主要配件优惠价（若有）

- （十七）需报耗材/试剂优惠价（若有）

- 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报名工作。

- （十八）法律、法规规定的其它条件

- 2、开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 3、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。材料需具明包一或包二，双面打印。

- 4、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（如有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（如有）。

| - 序号 | - 招标需求参数 | - 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | - 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | - 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （1） |  |  |  |  |
| - （2） |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

- 5、述标、答辩：

- 述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

- 答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 六、付款方式

- 合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后以公对公方式支付全额合同款。投标人凭以下文件申请付款：

- （一）验收报告（必须有投标人、采购人使用科室及设备科的书面确认）；

- （二）投标人开具的正式增值税专用/普通发票；

- （三）合同复印件。

- 6、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 7、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2024年10月14日下午17:30前电话或邮件通知招标人。

- 七、报名时间及地点

- （一）报名时间：2024年10月12日至2024年10月17日下午17:00；

- （二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@by.gov.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称（包号）+单位名称；

- （三）报名需提交资料（需加盖公章）

- 有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）。

- 八、开标时间及地点

- （一）开标时间：2024年10月24 日下午14:30；

- （二）开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙7路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

- 联系方式：李老师：020-32584301（项目咨询）

- 杨/李老师：020-31216620（招采流程咨询）

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2024 年10月12日

法定代表人及授权人证明

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于     （  国家或地区）的

（投标单位名称）在下面签字的法定代表人委托代表本公司授权在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“（广州中医药大学第一附属医院白云医院监护仪等设备采购项目，项目编号：广中医一院白云医院招【2024】28号） ”招标的“报名、开标”事项，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此证明。

注：法定代表人和代表人身份证复印件粘贴处上加盖公章。

法定代表人身份证复印件 粘贴处

被授权代表人身份证复印件 粘贴处

法定代表人（签字或盖章）                         被授权人（签字或盖章）

日期：                                                       日期：

投标报名表

| 招标项目编号 |  | 报名日期 | 年 月 日 | 包号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |
| 地址 (营业执照) |  | 邮编 |  |  |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |